绍兴市立医院医用小设备

招标文件

招标编号：SXMH2015-04

绍兴市立医院

二O一五年六月

目录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  招标项目范围及要求

第四部分  评标办法及标准

第五部分  投标文件及其附件格式

第六部分  合同主要条款

第一部分 招标公告

经绍兴市政府采购管理部门批准，绍兴市立医院就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号:SXMH2015-04      采购组织类型：单位自行采购

二、招标设备名称及数量

1　电钻2套电锯1套（预算90000元）

2  生物培养阅读器1台（预算60000元）

3  多功能电动双通道气囊止血带1套（预算20000元）

三、投标供应商的资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，取得独立法人资格并具备相应资质的公司。

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

四、报名

1、报名时间：2015年7月5日至7月9日上午8:00—11:00;下午14:00-16:30（双休日及法定节假日除外，不接受电话报名）

2、报名地点：绍兴市延安路４６８号绍兴市立医院设备科（2号楼2楼）

3、报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）

(1)、企业法人营业执照

(2)、医疗器械生产或经营许可证

(3)、投标单位介绍信

(4)、报名人身份证原件及复印件

(5)、投标报名单位须交纳招标文件工本费100元，售后不退

4、联系人：周先生 联系电话：88055613

五、投标截止时间及地点：投标人应于2015年7月22日14时以前将投标文件密封送到绍兴市立医院会议室（2号楼3楼），逾期送达作无效标处理。

六、开标时间及地点：2015年7月22日14时在浙江省绍兴市延安路４６８号，绍兴市立医院会议室（2号楼3楼）开标，投标人代表必须出席开标会议。

四、投标须知

1、本标文作为投标文件制作、评标、合同及履行的依据。

2、投标报名单位须交纳招标文件工本费100元，售后不退。

3、投标报名单位本次投标须交纳投标保证金1000元。投标人应在投标文件资料递交截止前(以保证金到户时间为准)交至绍兴市立医院财务科（户名：绍兴市立医院   开户行：建行绍兴市分行营业部  账号：33001653535050008392）。保证金不计息，未中标者在投标工作结束后5个工作日无息退还；中标者将投标保证金自动转为履约保证金（原已交纳合同履约保证金的投标单位、所中标项金额明显偏少的视情况再定）。

七、招标文件获取：绍兴市立医院网站

绍兴市立医院

2015年6月23日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医用小设备供货项目 项目的实施规模、范围：进行医疗设备供货项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标文件份数：正本一份、副本二份 |
| 4 | 投标文件接收单位：绍兴市立医院 投标文件送达地址：绍兴市延安路４６８号，绍兴市立医院会议室（2号楼3楼） 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装 |
| 5 | 投标截止时间：2015 年７月22日１４:00时整。 |
| 6 | 开标时间：2015 年７月22日１４:00时整 开标地点：绍兴市立医院会议室（2号楼3楼） |
| 7 | 联系方式：绍兴市立医院 周先生 88055613 |
| 8 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人 |

注：

- 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标截止日五天前向招标人（招标代理单位）书面反映，招标人（招标代理单位）向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

- 为维护交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

- 凡参加本次招标的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。

- 报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。无故不参加的供应商列入供货商黑名单。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位绍兴市立医院。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

二、投标文件

1. 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第五部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第五部分附件4）；

2.1.3投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，格式见第五部分附件2)；

2.2.2 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.3相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.4投标详细配置清单和技术偏离表（格式见第五部分附件6）；

2.2.6技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括产品价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8投标产品的图文资料（如有）；

2.2.9提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如有/格式自拟）；

2.2.10投标承诺书(格式见第五部分附件7)；

2.2.11招标文件评审办法中涉及的需提供的资料、材料。 (请各投标单位按评分细则技术部份制作。重要！)；

2.2.12投标人情况介绍；

2.2.13有关产品代理资格证明文件（如有，复印件加盖单位公章）；

2.2.14投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8.废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

8.1投标文件未密封或封口处未加盖公章的；

8.2无法定代表人授权委托书的；

8.3法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.5投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.6投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

8.7投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

8.9未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

8.10投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

8.11对招标产品技术规格未详细应答或未能说明投标产品的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

8.12投标文件有招标方不能接受的条件；

8.13评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

8.14投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的；

8.15投标报价超过预算金额或上限价的；

8.16评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.17其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分。

1.2评标委员会核准商务报价及计算商务分。

1.3汇总技术分、商务分，根据综合得分排序确定中标候选人。

2．评标

2.1评标委员会由招标采购单位依规组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

2.2评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.3评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

2.4评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

3．投标文件的初审鉴定

3.1资格性审查

3.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.2符合性审查

3.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4. 对明显的文字和计算错误的修正原则

4.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

4.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5.投标文件的评审、比较和否决

5.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

5.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

5.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

5.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

5.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

6.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

7. 评标过程保密

7.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

7.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、中标

1中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物（如管芯）到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训(标段内有说明的按标内要求执行)

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务(标段内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少2年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求(标段内有说明的按标内要求执行)

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8. 医疗器械必须提供以下证件：

8.1医疗器械生产或经营许可证复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）；

8.2医疗器械注册证复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）；

9.招标项目设备名称及数量：

01标电钻2套电锯1套（预算90000元）

| 序号 | 招标文件技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 品牌、型号：原装（注明品牌、型号）适用于手术室无菌环境使用 |
| 二 | 主要技术参数及配置： |
| 2.1 | 主要技术参数： |
| ▲2.1.1 | 空载转速：≥300/分 摆速：空载摆速≥10000/分 |
| ▲2.1.2 | 不锈钢外壳 |
| 2.1.3 | 电池：锂电池,电池充电时间：≤３小时 |
| 2.1.4 | 耐高温高压消毒（１３４度） |
| 2.1.5 | 钻头直径(mm): Φ1.5－Φ5.5、 |
| 2.1.6 | 快装钻夹头（mm）: Φ6 |
| 2.1.7 | 额定功率: ≥60W |
| 2.2 | 配置： |
| 2.2.1 | 标准配置，另配 Φ1.5、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ5.5钻头、锯片各１０支 |
| 三 | 附加必备条件： |
| 3.1 | 交货时提供中文用户操作手册和维修手册 |
| 3.2 | 详细列出配置清单（主要配置必须符合标书） |
| 3.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的 |
| 3.4 | 提供同型号产品近3年至今浙江省内用户≥5家（提供最终用户合同复印件，须有投标单位盖章） |
| 四 | 售后服务： |
| 4.1 | 设备保修：免费保修2年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修；保证零配件供应8年以上 |
| 4.2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |
| 4.3 | 免费提供操作和维修培训 |
| 五 | 安装及验收要求： |
| 5.1 | 到货期：中标后＜7天 |
| 5.2 | 安装地点；由销售方免费将货送至医院安装现场 |
| 5.3 | 安装完成时间：到货后三个工作日内全部安装、调试完成 |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |
| 六 | 付款方式：验收合格后支付90%，余款设备正常使用一年付清，不计息 |

02标生物培养阅读器1台（预算60000元）

| 序号 | 招标文件技术要求 | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 品牌、型号：原装（注明品牌、型号）用于消毒灭菌质量监测 |  |
| 二 | 主要技术参数及配置： |  |
| 2.1 | 主要技术参数： |  |
| ▲2.1.1 | 判读时间（阴性）≤1小时 |  |
| 2.1.2 | 培养温度: 56℃ |  |
| ▲2.1.3 | 培养孔数目≥10个 |  |
| 2.1.4 | 网络功能: 支持以太网，用web app与电脑连接 |  |
| 2.1.5 | 阅读界面: 中文阅读界面 |  |
| 2.1.6 | 具于配套生物指示剂可供(价格优惠,注明报价) |  |
| 2.2 | 配置： |  |
| 2.2.1 | 标准配置 |  |
| 三 | 附加必备条件： |  |
| 3.1 | 交货时提供中文用户操作手册和维修手册 |  |
| 3.2 | 详细列出配置清单（主要配置必须符合标书） |  |
| 3.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的 |  |
| 3.4 | 提供同型号产品近3年至今浙江省内用户≥5家（提供最终用户合同复印件，须有投标单位盖章） |  |
| 四 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 设备保修：免费保修2年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修；保证零配件供应8年以上 |  |
| 4.2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |  |
| 4.3 | 免费提供操作和维修培训 |  |
| 五 | 安装及验收要求： |  |
| 5.1 | 到货期：中标后＜30天 |  |
| 5.2 | 安装地点；由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：到货后三个工作日内全部安装、调试完成 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 六 | 付款方式：验收合格后支付90%，余款设备正常使用一年付清，不计息 |  |

03标多功能电动双通道气囊止血带1套（预算20000元）

| 序号 | 招标文件技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 品牌、型号：原装（注明品牌、型号）适用于手术室使用 |
| 二 | 主要技术参数及配置： |
| 2.1 | 主要技术参数： |
| 2.1.１ | 压力设定范围:0-100KPa |
| ▲2.1.２ | 压力稳定精度:误差3KPa |
| 2.1.３ | 时间设定范围:0-120分钟 |
| 2.1.４ | 术中可随时增减设定值(压力、时间) |
| 2.1.５ | 自动检测漏气功能、欠压自动补偿 |
| 2.1.６ | 初始充气时间：≤５０秒 |
| 2.1.７ | 具于计时、记忆功能 |
| 2.1.８ | 具于断电等报警、保险功能 |
| ▲2.1.９ | 金属外壳、可调高度立式支架，移动自如 |
| ▲2.1.１０ | 能同时进行两路，可独立工作，为不同肢体止血 |
| 2.1.１１ | 噪音：正常工作状态≤５５dB |
| 2.2 | 配置： |
| ▲2.2.1 | 标准配置：另配置４档（特大、大、中、小）止血袖带各２套 |
| 三 | 附加必备条件： |
| 3.1 | 交货时提供中文用户操作手册和维修手册 |
| 3.2 | 详细列出配置清单（主要配置必须符合标书） |
| 3.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的 |
| 3.4 | 提供同型号产品近3年至今浙江省内用户≥5家（提供最终用户合同复印件，须有投标单位盖章） |
| 四 | 售后服务： |
| 4.1 | 设备保修：免费保修2年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修；保证零配件供应8年以上 |
| 4.2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |
| 4.3 | 免费提供操作和维修培训 |
| 五 | 安装及验收要求： |
| 5.1 | 到货期：中标后＜7天 |
| 5.2 | 安装地点；由销售方免费将货送至医院安装现场 |
| 5.3 | 安装完成时间：到货后三个工作日内全部安装、调试完成 |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |
| 六 | 付款方式：验收合格后支付90%，余款设备正常使用一年付清，不计息 |

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第四部分  评标办法及标准

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺、评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。当参加投标的供应商为2家时，以综合得分高者为中标候选人；当参加投标的供应商少于2家时，不开标，下次重新招标。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，评分计算技术分时，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

2.1.1 投标设备技术参数与功能配置（30分）：

2.1.1.1满足招标文件要求的得10分，打“★”号的指标为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则作无效投标处理；打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项超过招标文件的加2分，最高加8分，每有一项偏离的扣6分；一般指标每有一项超过招标文件的加0.5分，最高加2分，每有一项偏离的扣3分。扣完为止。

2.1.1.2所投产品品牌规格型号、对应数量、详细配置、技术参数、随机软件是否完整；配件附件辅材是否完整合理、消耗品优惠承诺等。优秀10-8分，良好7-5分，一般4-3分，不合理或较差的2-1分。

2.1.1.3 所投产品负偏离情况总体出现5个以上负偏离，且经评标小组认定为实质性不响应招标文件要求的，做无效投标处理。

2.1.2 品牌（10分）：

该行业，国际知名品牌得10分，国际较知国内知名品牌得5分，一般品牌得2分。

2.1.3 市场占有率（8分）：

根据投标人所提供的同类产品、同类销售金额在同级医院成功销售案列合同份数划分档次打分，优秀8-7分，良好6-3分，一般2-1分。

2.1.4 售后服务(10分)：

在满足招标文件免费保修期的前提下(不满足本项不得分)，是否拥有技术维护机构和常住维修工程师，后续技术支持、软硬件升级服务，是否有能力在出现故障时48小时内到现场，72小时内解决问题。优秀10-8分，好7-5分，良4-3分，一般2-1分。

2.1.5 投标文件制作等(2分):

投标公司规模、实力、知名度等，投标文件制作情况,好2分，较好1分、一般0.5分。

注：招标文件技术参数、打分细则中所述的各类证书、证明、合同等投标人均需携带原件参加投标，备查。

2.2商务分40分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

第五部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方绍兴市立医院招标文件编号：　　　　　　）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本二份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴市妇幼保健院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．     标：                投标总价为（大写）：           元人民币；

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：               邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：                                 日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 投标 标段 | 投标产 品名称 | 品牌、型号 和规格 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、表格中的投标产品名称和单位必须与招标项目的相应栏目一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件6：投标详细配置清单和技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等） |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |
| 10 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件7：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加绍兴市立医院医疗设备供货项目（编号：　　　　　　　　 ）的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

第六部分  合同主要条款

按政府采购标准合同执行。